W2L系列恒温水浴槽

产品简介

恒温水浴槽是一款采用微电脑控制技术和PID控制方式结合而成的高精密温度控制仪器。内置不锈钢一体成型槽；加热管采用U型不锈钢管，加热均匀，耐腐蚀，热能损耗更小。

产品特点：

1.简单易用的人机操作界面，实时显示全部运行信息和设置信息，方便用户观察设备运行状态。

2.采用微电脑程序PID自动控温，控温均匀，控温精度高。

3.采用一次性冲压成型的不锈钢锅内胆，配合独特密封结构，杜绝漏水。

4.水槽侧置独立排水口，可轻松清洗内胆后排尽污水。

5.内置水位监测系统，防止干烧带来的隐患，安全可靠。

6.内置软件超温保护装置，使用更可靠。

基本参数和性能

型    号：       W2L-1                    W2L-2                    W2L-3

温度设置范围：  0℃ -100℃                              0℃ -100℃                               0℃ -100℃

控温范围：    室温+5℃ -100℃         室温+5C -100C          室温+5C -100C

时间设置：    1min-99h59min/∞        1min-99h59min/∞        1min-99h59min/∞

控温精度：   ≤±0.3℃（@37℃）      ≤±0.3℃（@37℃）      ≤±0.3℃（@37℃）

显示精度：        0.1℃                    0.1℃                   0.1℃

温度均匀性： ≤±0.3℃（@37℃）      ≤±0.3℃（@37℃）      ≤±0.3℃（@37℃）

升温时间：      ≤30分钟                 ≤30分钟               ≤30分钟

（25℃至100℃）         （25℃至100℃）          （25℃至100℃）

容量：             2L                      2Lx2                      2Lx3

工作空间：   125x100x115mm         2个125x100x115mm          3个125x100x115mm

最大功率：        300W                     600W                      900W

电压规格：    220V 50/60Hz            220V 50/60Hz                220V 50/60Hz

熔断器：   250V  3A  Ф5×20       250V  3A  Ф5×20          250V  3A  Ф5×20

尺    寸：  206x254x310mm            397x254x310mm               588x254x310mm

重    量：       2.2kg                 5.5kg                        8.5kg